## SCHEDA A
ALLEGATO D4 - Scheda offerta senza prezzi - pag. 1/2
PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, IN FORMA AGGREGATA, PER LA FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI OCCORRENTI A PAZIENTI AFFERENTI AI SERVIZI UNIFICATI DI PROTESICA E INTEGRATIVA DELLA ASST DI MANTOVA E DELLA ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
LOTTO N. 4 - LETTO ARTICOLATO A TRE SNODI A REGOLAZIONE ELETTRICA, AD ALTEZZA FISSA, DOTATO DI RUOTE SCHEDA A
DITTA OFFERENTE: ____________________________
PARTE COMPILATA DALLA ASST DI MANTOVA | [8 empty] | PARTE DA COMPILARE A CURA DELLA DITTA PARTECIPANTE
LOTTO | CIG | DESCRIZIONE LOTTO (vedere schede descrittive all'interno del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale) | DESCRIZIONE PRODOTTO | CODICE ISO | FABBISOGNI PER 36 MESI |  |  |  | NOME COMMERCIALE DISPOSITIVO OFFERTO | DITTA OFFERENTE | DITTA PRODUTTRICE | CODICE PRODUTTORE DISPOSITIVO OFFERTO | CODICE RIVENDITORE DISPOSITIVO OFFERTO | NUMERO CERTIFICATO CE | CND | RDM | UDI-DI (ove applicabile)
[5 empty] | UNITA' DI ACQUISTO | ASST MANTOVA | ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO | TOTALE
4 | B6B7EEB600 | Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, adaltezza fissa, dotato di ruote | Letto articolato elettrico ad altezza fissa | 18.12.10.003 | PEZZO | 390 | 600 | 990
|  |  | Asta sollevapersone con base a terra | 18.12.91.003 | PEZZO | 90 | 900 | 990
|  |  | Sponde per letto (SINGOLA) | 18.12.91.006 | PEZZO | 360 | 900 | 1260

## SCHEDA B
ALLEGATO D4 - Scheda offerta senza prezzi - pag. 2/2
PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, IN FORMA AGGREGATA, PER LA FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI OCCORRENTI A PAZIENTI AFFERENTI AI SERVIZI UNIFICATI DI PROTESICA E INTEGRATIVA DELLA ASST DI MANTOVA E DELLA ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
LOTTO N. 4 - LETTO ARTICOLATO A TRE SNODI A REGOLAZIONE ELETTRICA, AD ALTEZZA FISSA, DOTATO DI RUOTE SCHEDA B
PARTE COMPILATA DALLA ASST DI MANTOVA |  | PARTE DA COMPILARE A CURA DELLA DITTA PARTECIPANTE
indicare codice, brand e modello del prodotto offerto e di ogni suo componente
Identificazione prodotto | Fornitura prevista dal D.M. del 12-01-2017 ad oggetto: "Definizione aggiornamento livelli assistenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30-12 1992 n. 502."
Codice ISO: 18.12.10.003 - Letto articolato elettrico ad altezza fissa
indicare la descrizione del prodotto offerto
Indicazioni generali | Ausilio destinato a assistiti con limitazioni motorie che obbligano a lunghe, co-stanti e irreversibili permanenze in posizione distesa.
indicare se il prodotto è conforme alle norme indicate
Norme di riferimento | Direttiva CEE 93/42 e DLgs 46/97 e smi inerente i dispositivi medici
UNI EN ISO 12182
UNI CEI EN 60601-2-52
indicare la descrizione del prodotto offerto in relazione alla funzione
Funzione primaria | Ausilio progettato per consentire la variazione posturale attraverso la suddivisio-ne del supporto del materasso in una o più sezioni con regolazione elettrica
indicare se il prodotto è conforme ai requisiti indicati, argomentando brevemente (max 100 parole)
Requisiti indispensabili ed obbligatori del prodotto | Descrizione sintetica dei requisiti funzionali, tecnici che la fornitura deve obbligatoriamente assicurare:
Ø Letto articolato elettrico ad altezza fissa con quattro ruote piroettanti di diametro ≥ 100 mm
Ø Struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di due testiere e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete è collegata ad un telaio articolato che permette la movimentazione motorizzata del tronco e delle gambe. Struttura realizzata in: Acciaio cromato/Acciaio verniciato/Acciaio cromato e verniciato.
Ø Dimensioni della rete: 90 cm x 200 cm (+/- 5 cm)
Ø Altezza fissa nel range consentito: 35 – 45 cm
Ø Ruote piroettanti, complete di freni di stazionamento sia sulle ruote che sull’asse di rotazione
Ø Fondo articolato a tre snodi a regolazione elettrica
Ø Tipologia movimentazione comandabile tramite pulsantiera utilizzabile dall'assistito stesso o dall'assistente
Ø Telaio predisposto per l’applicazione di sponde di contenimento universale
Ø Portata del letto secondo norma CEI UNI EN 60601-2-52, ovvero ≥ 135 kg per il “Paziente” e ≥ 170 Kg per il “Carico di lavoro in sicurezza”
Ø Manuale d'uso scritto in lingua italiana.
indicare periodo di garanzia del prodotto offerto
Periodo di garanzia | Ø Garanzia 24 mesi
indicare codice, brand e modello del prodotto offerto
Elenco degli aggiuntivi previsti | · 18.12.91.003 - Asta solleva-persona con base a terra - base costruita in tubo di acciaio verniciato, completa di piedini in plastica o gomma, asta in acciaio completa di triangolo e cinghia in nylon od altro materiale, regolabile, smontabile;
· 18.12.91.006 - Sponde per letto (di diversi materiali) del tipo abbassabile, pieghevole o asportabile, con sistema di ancoraggio universale - indicate nei casi in cui è necessario prevenire il rischio di cadute accidentali. Devono essere prescritte e fornite insieme con il letto.
REQUISITI MIGLIORATIVI
PARTE COMPILATA DALLA ASST DI MANTOVA |  | PARTE DA COMPILARE A CURA DELLA DITTA PARTECIPANTE
indicare se il prodotto è conforme ai requisiti indicati, argomentando brevemente (max 100 parole)
Testiera e pediera removibili, senza compromettere la struttura portante del letto
Rete ortopedica elettrosaldata
Batteria tampone per discesa attuatore in assenza di corrente
Variazione di altezza rete letto +/- 10 cm, tramite regolazione dell'altezza in più posizioni
Possibilità di regolazione della profondità della pediera +10 cm