## SCHEDA A
ALLEGATO D4 - Scheda offerta senza prezzi - pag. 1/2
PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, IN FORMA AGGREGATA, PER LA FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI OCCORRENTI A PAZIENTI AFFERENTI AI SERVIZI UNIFICATI DI PROTESICA E INTEGRATIVA DELLA ASST DI MANTOVA E DELLA ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
LOTTO N. 5 - LETTO ARTICOLATO A TRE SNODI A REGOLAZIONE ELETTRICA, CON REGOLAZIONE ELETTRICA DELL'ALTEZZA, DOTATO DI RUOTE SCHEDA A
DITTA OFFERENTE: ____________________________
PARTE COMPILATA DALLA ASST DI MANTOVA | [8 empty] | PARTE DA COMPILARE A CURA DELLA DITTA PARTECIPANTE
LOTTO | CIG | DESCRIZIONE LOTTO (vedere schede descrittive all'interno del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale) | DESCRIZIONE PRODOTTO | CODICE ISO | FABBISOGNI PER 36 MESI |  |  |  | NOME COMMERCIALE DISPOSITIVO OFFERTO | DITTA OFFERENTE | DITTA PRODUTTRICE | CODICE PRODUTTORE DISPOSITIVO OFFERTO | CODICE RIVENDITORE DISPOSITIVO OFFERTO | NUMERO CERTIFICATO CE | CND | RDM | UDI-DI (ove applicabile)
[5 empty] | UNITA' DI ACQUISTO | ASST MANTOVA | ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO | TOTALE
5 | B6B7EEC6D3 | Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, con regolazione elettrica dell'altezza, dotato di ruote | Letto articolato elettrico con regolazione elettrica dell'altezza | 18.12.10.009 | PEZZO | 1200 | 0 | 1200
|  |  | Asta sollevapersona con base a terra | 18.12.91.003 | PEZZO | 360 | 0 | 360
|  |  | Sponde per letto (SINGOLA) | 18.12.91.006 | PEZZO | 1440 | 0 | 1440

## SCHEDA B
ALLEGATO D4 - Scheda offerta senza prezzi - pag. 2/2
PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, IN FORMA AGGREGATA, PER LA FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI OCCORRENTI A PAZIENTI AFFERENTI AI SERVIZI UNIFICATI DI PROTESICA E INTEGRATIVA DELLA ASST DI MANTOVA E DELLA ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
LOTTO N. 5 - LETTO ARTICOLATO A TRE SNODI A REGOLAZIONE ELETTRICA, CON REGOLAZIONE ELETTRICA DELL'ALTEZZA, DOTATO DI RUOTE SCHEDA B
PARTE COMPILATA DALLA ASST DI MANTOVA |  | PARTE DA COMPILARE A CURA DELLA DITTA PARTECIPANTE
indicare codice, brand e modello del prodotto offerto e di ogni suo componente
Identificazione prodotto | Fornitura prevista dal D.M. del 12-01-2017 ad oggetto: "Definizione aggiornamento livelli assistenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30-12 1992 n. 502."
Codice ISO: 18.12.10.009 - Letto articolato elettrico con regolazione elettrica dell'altezza
indicare la descrizione del prodotto offerto
Indicazioni generali | Ausilio destinato a assistiti con limitazioni motorie che obbligano a lunghe, co-stanti e irreversibili permanenze in posizione distesa.
indicare se il prodotto è conforme alle norme indicate
Norme di riferimento | Direttiva CEE 93/42 e DLgs 46/97 e smi inerente i dispositivi medici
UNI EN ISO 12182
UNI CEI EN 60601-2-52
indicare la descrizione del prodotto offerto in relazione alla funzione
Funzione primaria | Ausilio progettato per consentire la variazione posturale attraverso la suddivisio-ne del supporto del materasso in una o più sezioni con regolazione elettrica dell'altezza
indicare se il prodotto è conforme ai requisiti indicati, argomentando brevemente (max 100 parole)
Requisiti indispensabili ed obbligatori del prodotto | Descrizione sintetica dei requisiti funzionali, tecnici che la fornitura deve obbligatoriamente assicurare:
Ø Letto articolato elettrico, con quattro ruote piroettanti di diametro ≥ 100 mm e con regolazione elettrica dell'altezza
Ø Struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di due testiere e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete è collegata ad un telaio articolato che permette la movimentazione motorizzata del tronco e delle gambe. Struttura realizzata in: Acciaio cromato; Acciaio verniciato; Acciaio cromato e verniciato.
Ø Base regolabile in altezza tramite dispositivi elettrici con comando utilizzabile dal paziente o dall’assistente e con la struttura in acciaio con parti verniciate e cromate
Ø Spazio altezza libera da terra non inferiore a 15 cm (idoneo a passaggio sollevatore)
Ø Dimensioni della rete: 90 cm x 200 cm (+/- 5 cm)
Ø Ruote piroettanti, complete di freni di stazionamento sia sulle ruote che sull’asse di rotazione
Ø Fondo articolato a tre snodi a regolazione elettrica
Ø Tipologia movimentazione comandabile tramite pulsantiera utilizzabile dall'assistito stesso o dall'assistente
Ø Predisposto per l’applicazione di sponde di contenimento universale
Ø Secondo norma CEI UNI EN 60601-2-52, ovvero ≥ 135 kg per il “Paziente” e ≥ 220 Kg per il “Carico di lavoro in sicurezza”
Ø Manuale d'uso scritto in lingua italiana.
indicare periodo di garanzia del prodotto offerto
Periodo di garanzia | Ø Garanzia 24 mesi
indicare codice, brand e modello del prodotto offerto
Elenco degli aggiuntivi previsti | · 18.12.91.003 - Asta solleva-persona con base a terra - base costruita in tubo di acciaio verniciato, completa di piedini in plastica o gomma, asta in acciaio completa di triangolo e cinghia in nylon od altro materiale, regolabile, smontabile;
· 18.12.91.006 - Sponde per letto (di diversi materiali) del tipo abbassabile, pieghevole o asportabile, con sistema di ancoraggio universale - indicate nei casi in cui è necessario prevenire il rischio di cadute accidentali. Devono essere prescritte e fornite insieme con il letto.
REQUISITI MIGLIORATIVI
PARTE COMPILATA DALLA ASST DI MANTOVA |  | PARTE DA COMPILARE A CURA DELLA DITTA PARTECIPANTE
indicare se il prodotto è conforme ai requisiti indicati, argomentando brevemente (max 100 parole)
Testiera e pediera removibili, senza compromettere la struttura portante del letto
Rete ortopedica elettrosaldata
Batteria tampone per discesa attuatore in assenza di corrente
Regolazione altezza della rete compresa tra un minimo di 40 cm e un massimo di 80 cm da terra a filo rete
Possibilità di regolazione della profondità della pediera +/- 10 cm